**INSTRUKCJA BADAŃ BIEGŁOŚCI 1/2023**

**Badanie twardości Vickersa [HV 10] wg normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05**

1. **Cel instrukcji.**

Instrukcja określa sposób przeprowadzenia badania twardości metodą Vickersa w temperaturze otoczenia przy sile obciążającej 98,07 [N].

1. **Przedmiot badań i zakres badań.**

Próbkami do badań są odcinki próbne o długości 80 mm z drutu ciągnionego φ7,03 mm z materiału 19MnB4 w stanie po hartowaniu 880°C i odpuszczaniu 460°C.

Zakres badań obejmuje przygotowanie próbek oraz wykonanie pomiarów twardości metodą Vickersa przy obciążeniu 98,07 [N].

1. **Przygotowanie próbek do badania.**

Jednorodność materiału do badań sprawdzono poprzez wykonując badania twardości Vickersa [HV 10] wg PN-EN ISO 6507-1:2018-05 na 20 sztukach próbek pobranych z różnych miejsc kręgu drutu przez dwóch badających w laboratorium posiadającym akredytację dla tej metody.


Na postawie otrzymanych wyników twardości [HV10] wyznaczono wartość średnią , odchylenie standardowe ss,rozstęp R. Przyjęto, że próbki do badań są jednorodne i dopuszczono je do badań biegłości.

1. **Przeprowadzenie badań.**
   1. **Przygotowanie próbek**

Z odcinka próbnego o wymiarach φ7 mm i L= 80 mm należy przygotować próbkę do badań poprzez usunięcie wzdłuż osi próbki warstwy materiału o głębokości ok 1,5 mm, a następnie obustronne odcięcie końców próbki tak aby uzyskać obszar badania o długości ok 30 mm i zainkludowanie próbki lub obustronne sfrezowanie / przeszlifowanie materiału odcinka próbnego na głębokość ok 1,5 mm, tak aby uzyskać próbkę do badań o wysokości 4 mm zgodnie z rys.1 (obszar badawczy stanowi odcinek o długości 30 mm w środkowej części próbki).

Do uzyskania prawidłowej powierzchni próbki do wykonania badania zaleca się jej przepolerowanie zarówno w przypadku próbki przygotowanej w zgładzie metalograficznym jak i nieinkludowanej.

Uzyskana powierzchnia do badań musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05.



obszar pomiaru twardości

Rys.1

* 1. **Wykonanie badań**

Na odpowiednio przygotowanych próbkach należy wykonać 5 pomiarów twardości przy obciążeniu 98,07 [N] zgodnie z normą PN-EN ISO 6507-1:2018-05.

Otrzymane wyniki pomiarów twardości, ich wartość średnią oraz oszacowaną niepewność należy zamieścić w Sprawozdaniu z badań biegłości w tabeli nr 1.

1. **Sprawozdanie z badań.**

Wyniki badań przedstawić na formularzu według załącznika nr 1.

1. **Organizacja badań.**

Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać w terminie do 20.03.2023 r. do koordynatora pocztą internetową na adres: [*ewelina.kiwala@solvera.pl*](mailto:ewelina.kiwala@solvera.pl)

Próbki zostaną przekazane uczestnikom porównań w terminie do 31.03.2023 r.

Sprawozdania z badań należy przesłać **w terminie do 28.04.2023 r.** na adres: [*ewelina.kiwala@solvera.pl*](mailto:ewelina.kiwala@solvera.pl) *oraz malgorzata.stepniak@wp.pl*

1. **Zasady opracowywania wyników.**

Wyniki zostaną opracowane na podstawie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 i przekazane uczestnikom badań biegłości.

Opracował:

Ewelina Kiwała

30.01.2023

Załącznik nr 1 do instrukcji badań biegłości

**Sprawozdanie z badań biegłości 1/2023**

**Badanie twardości Vickersa [HV 10] wg normy PN-EN ISO 6507-1:2018-05**

Numer członkowski laboratorium w Klubie POLLAB:.....................................

Nazwa i adres laboratorium:

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

Nr akredytacji PCA (dla metody badawczej): ..............................................

Wyniki badań:

Tabela 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pomiary twardości Vickersa | | | | | Wartość średnia | Niepewność pomiaru\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| [HV 10] | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \* Oszacowana wartość niepewności dla wyników pomiarów twardości HV 10 przy poziomie ufności ok. 95% i współczynniku rozszerzenia k=2 | | | | | | |

Badania wykonano przy użyciu twardościomierza :

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

….………………………………… …………………………………………………………..……….

*Data wykonania Imię i nazwisko osoby*

*odpowiedzialnej za badania*